附件1：体外冲击波治疗系统技术参数

(1). ≥10.4寸高清中文彩色液晶触摸屏，实景图片配合文字描述，有治疗提示、操作指引。

▲(2). 原装静音空压机，核心动力保障。压缩机噪音低于43分贝，产气量≥50升/分钟，搭载3.5L大容量气罐，三级过滤自动排油排污，可提供相关报关证明。

▲(3). 双路输出，治疗压力调整范围：1-5bar可调，精度0.1bar，可显示设置值与实际值，清晰判断仪器供气压力，数字压力阀调节压力，功耗低，寿命长。

▲(4). 频率调整范围1-35Hz，输出精度±0.1Hz，其中冲击治疗频率调整范围：1—21Hz，按摩治疗频率调整范围：1-35Hz。

（5）. 冲击波治疗可设置次数1 - 9999次或无限次。

（6）. 仪器可接入两把治疗手柄，无论是冲击治疗手柄或按摩治疗手柄，系统均会自动识别；

▲(7). 仪器输出压力波的脉冲宽度为0.1-12ms，误差≤±10%，可提供相关检测报告。

(8). 冲击波产生方式:气压弹道式，发散式。

(9). 冲击波释放方式：治疗枪上的触发按键和脚踏开关两种方式，两种方式均可直接控制启停。

(10). 仪器具有多种过压安全装置，确保管路/受压部件工作压力的安全。

(11). 可配置冲击治疗手柄和按摩治疗手柄，标配R15标准治疗头、H20多频治疗头及V25按摩治疗头，至少3种治疗头。另外需支持直径6mm（A06）穴位治疗头，直径15mm（F15）聚焦治疗头，直径15mm（D15）深部治疗头，直径35mm（H35）多频治疗头，直径40mm（V40）按摩治疗头至少5种治疗头。

(12). 内建冲击波治疗指引：以实景指引治疗部位，并以不同方式指明治疗区域及扳机点，可准确引导治疗施行，用户也可根据临床需要自定义增加新的治疗指引。

▲(13). 具有患者建档功能，可显示患者以前治疗资料，系统内置治疗数据保存功能，包括患者姓名、年龄、VAS评分、适应症、治疗日期时间、治疗压力、频率和次数等资料。

(14). 特有的最佳压强拾取梯度软启动技术，压力缓慢增加且可设置增加的速度，设置范围0.05-1bar/秒。

▲(15). 内置SD卡，多患者治疗资料可以存储、分析。

(16). 冲击波治疗枪采用医用级不粘手防滑橡胶。

(17). 内置系统实时时钟，可设置年月日时分秒。

(18). 内置骨骼肌肉电子图谱，可直接调取学习。

(19). 内置超过10个计数器，系统自动记录不同治疗枪手柄的冲击次数、压力调节比例阀启动次数等多项数据，断电记忆。

(20). 制造商为国际医用冲击波治疗组织ISMST 的会员单位，而且同时具有“中华人民共和国国家版权局”发布的计算机软件著作权登记证书。

主要配置：

1，主机，1台；

2，台车，1个；

3，空压机，1个；

4，3米电源线，1条；

5，简易操作卡，1份；

6，使用说明书，1份；

7，按摩枪手柄，1把；

8，冲击枪手柄，1把；

9，治疗头，15 mm，1个；

9，治疗头，20 mm，1个；

10，医用耦合剂，1瓶；

11，脚踏开关，1个；

12，内六角扳手，M3/M4，1套。