## 2021-102期招标公告
2021-102期 深圳市第二人民医院医用设备招标报名公告
深圳市第二人民医院,自7月15日起，对“拇外翻微创动力仪”（详见附表）进行院内公开招标，即日接受符合条件的供应商报名，限时7个工作日。
一、项目名称：2021-102期深圳市第二人民医院医用设备招标
二、项目明细：详见附表2021-102期目录及设备参数
三、招标方式：院内招标 综合评分法 现场线上开标
四、投标人资质要求：
1、三证合一的《营业执照》；
2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》；
3、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页：https://www.nmpa.gov.cn）；
4、投标产品各级授权委托书；
5、投标人公司法人证明书及法人授权书。
6、投标人和法人身份证复印件。
7、以上资质均需上传至深圳市第二人民医院招采系统：https://zhaobiao.szseyy.com/
五、其他要求:
1、本项目不接受任何形式的联合体投标，不接受同一母公司下属两家（含两家）以上的分、子公司参与投标。
2、本次招标只接受医用设备的国产产品生产厂家或一、二级代理商或者进口产品总代理或一级代理商参加。
3、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价，不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价5%。
4、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商，否则合同自动作废。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。
六、报名、投标流程：
1、本期仅接受招采系统线上报名。 报名请在深圳市第二人民医院招采系统：https://zhaobiao.szseyy.com/中成功注册后，进行线上报名。 同时，将上述资质要求文件+资质审查表 扫描合成PDF电子文档,发送到邮箱:3589954780@qq.com.邮件名称备注:期号+包号+公司名称+“报名”字样. 我院招采中心，会在确认邮箱文件后，审核通过线上招采系统的注册账号。审核通过后，供应商即可在系统内报名。
2、所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨，每一页均需加盖公章，上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料，将作为后续标书内容，请确保真实可信。一旦发现续保资料，即失去投标资格。
3、报名资质审核通过后的供应商，可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商，打印标书并加盖公章、扫描后，回传至系统中。同时，还须将加盖公章的标书扫描件发至邮箱:3589954780@qq.com。
3、招标单位对投标人提供的文件有最终处置权，所有资料不予退还投标人
4、报名时间：2021年7月15日8:00至2021年7月23日下午5：00
5、招采联系人：黄奕斐、张天娇 联系电话： 0755-82552360、0755-83003495 招采信息系统技术支持：18665659024、15889666285
6、开标时间、地点及资料审批修改：请关注深圳市第二人民医院官网公告及短信（招采信息系统账户注册时所用手机。）
深圳市第二人民医院招标采购中心
2021-07-15

## 2021-102期设备采购目录
序号 | 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 预算总金额（万元） | 备注 | 科室
1 | C1 | 拇外翻微创动力仪 | 台 | 1 | 不限 | 26

## 技术参数
序号 | 货物名称 | 技术要求
1 | 总体要求 | 1、手机
1.1进口无刷电机、电机闭环恒扭矩驱动；
1.2输入功率DC36V，功率≥100W；可以正、反转；
1.3转速区间：0~8000rpm；0~15000rpm两个模式；
1.4电动主机，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃；
1.5可高温高压消毒，高温循环灭菌次数>1000次。
2 | 主机要求 | 2、脚踏开关
1.1 输入：DC 36V 2.77A
1.2 全密封防水，级别高，达到浸泡消毒时都不会进水
1.3 脚踏按钮多种功能，有区分标识，有踩一次更换一次电机旋转方向按钮；有无级线性调速，控制速度区间为0~8000rpm按钮；有无级线性调速，控制速度区间为0~15000rpm按钮；
3、电源：宽电压输入AC: 100-240 V 47-63 Hz，100VA；输出：DC36，2.77A
3 | 附属设备要求 | 4、微型摆锯
1.1 摆频：0～15000cpm；
1.2 快速装卸接口设计；
1.3兼容其他接口微型锯片
1.4 可高温高压消毒
5、直手机
1.1 可快速插入直径为? 2.35 mm（负公差）的各种钻头、磨头、铣头，
1.2 转速范围为0~8000rpm及0~15000rpm两种； 误差为 ±8%；
1.3 输出扭矩>30mN.m；
1.4 高速旋转同心度≤0.1mm；
1.5 闭环运行，额定负载下运行，其转速不低于设定转速的92%；
1.6 急停时间＜0.1s；
1.7 可高温高压消毒。
配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等)
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 主机 | 台 | 1
2 | 脚踏开关 | 台 | 1
3 | 直手机 | 把 | 1
4 | 摆据 | 把 | 1
5 | 打孔器-裂钻 | 个 | 10
6 | 打孔器-裂钻 | 个 | 10
7 | 锯片 | 个 | 10
8 | 锯片 | 个 | 10
9 | 消毒盒 | 个 | 1

## 发邮箱-资质审查表
深圳市第二人民医院报名资质审查表
投标单位 | ××××××公司
招标期号 | 2020-×期 | 投标项目包号 | 例：B1包、B2包
| 营业执照号 | 生产许可证号
生产厂家：（请填写对应的包号）
例：包号B1 ×××医疗生产企业（全称） | 营业执照××××××（需跟A列厂家对应） | 生产许可证××××××
包号B2 ×××医疗生产企业（全称） | ×××××× | ××××××
包号B3 ×××医疗生产企业（全称） | ×××××× | ××××××
此行不够可以添加
授权书（包括法人委托授权书） | 授权单位 | 被授权单位（请与授权单位一一对应） | 备注
1 | 如B1包总经销商：××××××公司
2 | 一级代理商：××××××公司
3 | 二级代理商：××××××公司
4 | 如B2包总经销商：××××××公司
此行不够可以添加
产品名称 | 备案证 | 注册证 | 品牌
填写目录上的院内品名（注册证名不一时，请在括号内备注） |  |  | 品牌前空白处请备注包号
如B1×××目录品名（注册证名） |  |  | 如B1包XX牌
此行不够可以添加
被授权人签名（投标人） | 联系电话 | QQ邮箱
填写要求：1、请正确填写营业执照、经营许可证、注册证、备案证等的编号、信用代码。 2、“投标项目包号”请填写该项目在招标公告中的包号。
3、各单位名称请填写供应商全称，不能使用简称。 4、除投标人签名需人工签字外，其他资料请用打印版本。
5、填写好打印并加盖单位公章 | 6、请填写QQ邮箱
7、生产厂商、供应商填写时请备注包号. | 8、在不改变此表格式上，可以添加行。