## 2021-102期开标公告
2021-102期期深圳市第二人民医院医用耗材开标公告
一、开标项目：2021-102期医用耗材采购目录（详见附表）；
二、开标时间:2021年8月6日 下午2:30； 地点： 深圳市第二人民医院 食堂五楼
三、标书投递时间及地点：自开标公告起请将正本PDF电子版标书(不含报价)于2021年6月8日前发送至3589954780@qq.com邮箱；纸版标书在开标当日交开标现场，正、副本标书各一份(含报价表)。
四、开标注意事项： 1.本次开标为招采系统评标，请各供应商切记招采系统报名时使用的用户名和密码，现场手机登录系统报价； 2.请各供应商准时到达现场，以免迟到后无法登录系统，失去竞标资格； 3.本次评标采用综合评分法，请供应商做好准备。
招标采购中心
2021/8/3

## 2021-102期设备采购目录
序号 | 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 预算总金额（万元） | 备注 | 科室
1 | C1 | 拇外翻微创动力仪 | 台 | 1 | 不限 | 26

## 技术参数
序号 | 货物名称 | 技术要求
1 | 总体要求 | 1、手机
1.1进口无刷电机、电机闭环恒扭矩驱动；
1.2输入功率DC36V，功率≥100W；可以正、反转；
1.3转速区间：0~8000rpm；0~15000rpm两个模式；
1.4电动主机，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃；
1.5可高温高压消毒，高温循环灭菌次数>1000次。
2 | 主机要求 | 2、脚踏开关
1.1 输入：DC 36V 2.77A
1.2 全密封防水，级别高，达到浸泡消毒时都不会进水
1.3 脚踏按钮多种功能，有区分标识，有踩一次更换一次电机旋转方向按钮；有无级线性调速，控制速度区间为0~8000rpm按钮；有无级线性调速，控制速度区间为0~15000rpm按钮；
3、电源：宽电压输入AC: 100-240 V 47-63 Hz，100VA；输出：DC36，2.77A
3 | 附属设备要求 | 4、微型摆锯
1.1 摆频：0～15000cpm；
1.2 快速装卸接口设计；
1.3兼容其他接口微型锯片
1.4 可高温高压消毒
5、直手机
1.1 可快速插入直径为? 2.35 mm（负公差）的各种钻头、磨头、铣头，
1.2 转速范围为0~8000rpm及0~15000rpm两种； 误差为 ±8%；
1.3 输出扭矩>30mN.m；
1.4 高速旋转同心度≤0.1mm；
1.5 闭环运行，额定负载下运行，其转速不低于设定转速的92%；
1.6 急停时间＜0.1s；
1.7 可高温高压消毒。
配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等)
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 主机 | 台 | 1
2 | 脚踏开关 | 台 | 1
3 | 直手机 | 把 | 1
4 | 摆据 | 把 | 1
5 | 打孔器-裂钻 | 个 | 10
6 | 打孔器-裂钻 | 个 | 10
7 | 锯片 | 个 | 10
8 | 锯片 | 个 | 10
9 | 消毒盒 | 个 | 1