## 2021-117期延期公告
2021-117期 深圳市第二人民医院医用设备公开采购公告
2021-117期医用设备采购报名工作延期至2021年8月6日起继续接受符合条件的供应商报名，限时5个工作日：
一、项目名称：2021-117期深圳市第二人民医院医用设备招标
二、项目明细：详见附表2021-117期目录及设备参数
三、招标方式：院内招标 低价法 现场线上开标
四、投标人资质要求：
1、三证合一的《营业执照》；
2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》；
3、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页：https://www.nmpa.gov.cn；
4、投标产品各级授权委托书；
5、投标人公司法人证明书及法人授权书。
6、投标人和法人身份证复印件。
7、以上资质均需上传至深圳市第二人民医院招采系统：https://zhaobiao.szseyy.com/
五、其他要求:
1、本项目不接受任何形式的联合体投标，不接受同一母公司下属两家（含两家）以上的分、子公司参与投标。
2、本次招标只接受医用设备的国产产品生产厂家或一、二级代理商或者进口产品总代理或一级代理商参加。
3、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价，不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价5%。
4、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商，否则合同自动作废。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。
六、报名、投标流程：
1、本期仅接受招采系统线上报名。 报名请在深圳市第二人民医院招采系统：https://zhaobiao.szseyy.com/中成功注册后，进行线上报名。 同时，将上述资质要求文件+资质审查表 扫描合成PDF电子文档,发送到邮箱:3589954780@qq.com.邮件名称备注:期号+包号+公司名称+“报名”字样. 我院招采中心，会在确认邮箱文件后，审核通过线上招采系统的注册账号。审核通过后，供应商即可在系统内报名。
2、所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨，每一页均需加盖公章，上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料，将作为后续标书内容，请确保真实可信。一旦发现续保资料，即失去投标资格。
3、报名资质审核通过后的供应商，可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商，打印标书并加盖公章、扫描后，回传至系统中。同时，还须将加盖公章的标书扫描件发至邮箱:3589954780@qq.com。
3、招标单位对投标人提供的文件有最终处置权，所有资料不予退还投标人
4、延期报名时间：2021年8月6日8:00至2021年8月13日下午5：00
5、原公告：https://zhaobiao.szseyy.com/TenderInfo/00G0WS6QGGLS6QNMB43QBC3NE?v=637641868359309441 招采联系人：黄奕斐、张天娇 联系电话： 0755-82552360、0755-83003495 招采信息系统技术支持：18665659024、15889666285
6、开标时间、地点及资料审批修改：请关注深圳市第二人民医院官网公告及短信（招采信息系统账户注册时所用手机。）
深圳市第二人民医院招标采购中心
2021-08-10

## 2021-117期设备采购目录
序号 | 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 预算总金额（万元） | 备注
1 | D1 | 多导睡眠记录仪 | 台 | 2 | 进口 | 17.6
2 | D2 | 睡眠监测记录仪 | 台 | 2 | 进口 | 17.20
3 | D3 | 便携式睡眠呼吸初筛仪 | 台 | 1 | 进口 | 5

## 发邮箱-资质审查表
深圳市第二人民医院报名资质审查表
投标单位 | ××××××公司
招标期号 | 2020-×期 | 投标项目包号 | 例：B1包、B2包
| 营业执照号 | 生产许可证号
生产厂家：（请填写对应的包号）
例：包号B1 ×××医疗生产企业（全称） | 营业执照××××××（需跟A列厂家对应） | 生产许可证××××××
包号B2 ×××医疗生产企业（全称） | ×××××× | ××××××
包号B3 ×××医疗生产企业（全称） | ×××××× | ××××××
此行不够可以添加
授权书（包括法人委托授权书） | 授权单位 | 被授权单位（请与授权单位一一对应） | 备注
1 | 如B1包总经销商：××××××公司
2 | 一级代理商：××××××公司
3 | 二级代理商：××××××公司
4 | 如B2包总经销商：××××××公司
此行不够可以添加
产品名称 | 备案证 | 注册证 | 品牌
填写目录上的院内品名（注册证名不一时，请在括号内备注） |  |  | 品牌前空白处请备注包号
如B1×××目录品名（注册证名） |  |  | 如B1包XX牌
此行不够可以添加
被授权人签名（投标人） | 联系电话 | QQ邮箱
填写要求：1、请正确填写营业执照、经营许可证、注册证、备案证等的编号、信用代码。 2、“投标项目包号”请填写该项目在招标公告中的包号。
3、各单位名称请填写供应商全称，不能使用简称。 4、除投标人签名需人工签字外，其他资料请用打印版本。
5、填写好打印并加盖单位公章 | 6、请填写QQ邮箱
7、生产厂商、供应商填写时请备注包号. | 8、在不改变此表格式上，可以添加行。

## D1 多导睡眠记录仪-技术参数-
多导睡眠记录仪-技术参数-
一、具体技术要求
序号 | 货物名称 | 技术要求
总体要求 |  | 详看主机要求
1 | 主机要求 | 1、导联数为≥28导：可监测ECG、压力式气流、热敏式气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC直流扩展通道等。
2、24位采样精度，8000HZ采样频率。
3、配有高频鼾声声音传感器，可清楚记录鼾声声音信号。
4、5号标准电池供电，内置电池电量检测功能。
5、可连续记录患者72小时以上的数据信息。
6、多重无线通讯技术，低功耗蓝牙加WIFI设计，保证数据安全稳定传输。
7、设备具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可开始数据记录及存储。
8、使用AASM（美国睡眠医学会）推荐使用的XactTrace胸腹运动传感器，可不受患者体位、电极安放位置的影响，精确探测患者每次呼吸情况。
9、机器内置3D体位及活动度传感器，减少病人佩带的导联数亦可精确探测患者五种体位；活动度传感器可以判断患者是否处在睡眠状态，避免出现诊断结果的“假阴性”。
10、机内置DC直流输入通道，可无缝连接呼气末二氧化碳及一体压力滴定呼吸机。
11、主机内置高分辨率屏幕，可实时显示信号波形、信号质量评估及信号状态。
12、内置压力传感器及配备金属鲁尔接头，容易连接且不易损坏。
13、全中文软件，导航式操作界面，方便易用。
14、全自动/手动分析呼吸生理事件。
15、无需佩带任何气流传感器，通过软件可获取AASM推荐气流信号（XFLOW），适用于气流传感器脱落无法获取气流及儿童和特殊人群的睡眠监测。同时可获取用于肺功能评估的XSum（模拟潮气量）监测指标。
16、软件内置CPC心肺耦合分析模块，可通过选配此模块快速分析睡眠呼吸暂停及睡眠结构信息。
17、连续无创血压PTT信号通道，反应夜间血压变化趋势。
18、手动添加自定义文字、语音事件，可自定义分析事件标准。
19、具有呼吸流量环及相位分析技术，并可直接显示RMI（呼吸性能不稳定指数）具体数值及报告，直观反映上气道阻力情况。
20、各导联信号颜色及位置均可自行调整，亦可保存为模板，方便调用。
21、事件统计模块可快速查找统计各类睡眠事件。
22、各种数据、图形及事件均可方便打印及支持其他格式输出。
23、内置多种报告模板，自定义中英文报告模板。
2 | 附属设备要求 | 1.1...
1.1.1...
1.2...
1.2.1...
1.3...
1.3.1...
配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等)
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 主机 | 台 | 1
2 | 血氧浓度仪 | 根 | 1
3 | 血氧传感器 | 个 | 1
4 | 声音传感器 | 个 | 1
5 | 鼻气流导管 | 根 | 3
6 | 胸部传感器 | 个 | 1
7 | 腹部传感器 | 个 | 1
8 | 胸腹绑带 | 盒 | 1
9 | 数据下载线 | 根 | 1
10 | 睡眠软件系统 | 套 | 1
二、商务条款
序号 |  | 目录 |  | 商务要求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 |  | 维修及维护服务 |  | ★1.1 一般情况下国产货物自签订合同之日起60 日历日内、进口货物自60日历日内交货并安装调试交付验收，特殊情况下国产货物可延迟至 60 日。
1.2免费保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。每次预防性维护保养后应出具符合厂家标准的保养记录，每年度提供符合厂家技术标准或第三方认可的质控报告。
1.3由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
★1.4提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证10年以上供应维修配件，5年内免费提供软件升级服务，并免费配合医院完成设备端信息化接口改造。
2 |  | 质量保证 |  | 2.1在免费保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔五延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔十延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）
（二）免费保修期外售后服务要求
1 |  | 服务内容及要求 |  | 1.1由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
★1.2免费保修期满后提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，保证免费保修期满后 7 年以上供应维修配件， 2 年内免费提供软件升级服务。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续全保修合同、部分备件与人工保修合同、仅人工保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。
1.3维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。
1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。
1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。在规定的设备使用寿命期限内保证相关配件供应。
（三）其他商务要求
1 |  | 交货条件 |  | ★1.1投标人在签订合同之日起 30日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。
1.2签订合同后，如涉及机房装修改造，需立即向医院出具机房装修要求的各种资料。
1.3投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
1.4提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。
1.5如涉及机房装修改造，供应商应提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配套配件，采购人仅负责通用要求的放射防护装修。
2 |  | 运输、安装和验收 |  | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。
2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。
2.3投标人与院方设备验收人员共同确认安装条件符合相关技术要求后方可发出货物，投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在5天内安装调试完毕。
2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。
2.5设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条件恢复原状。
2.6如安装过程需要吊装、搬运工人超过3人等情况，需提前一周向医院设备科、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受医院监管，佩戴医院发放的工牌，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。
2.7医疗设备的包装箱使用后由中标（成交）供应商负责处理。
2.8废气排放、排污等接口无条件改造为医院已有标准和制式。
3 |  | 培训 |  | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成厂家提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT版本操作教程及操作视频、电子说明书等
4 |  | 知识产权 |  | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
5 |  | 付款方式 |  | 5.1产品安装、调试完毕并经过甲方验收合格后5日内，乙方需支付合同总金额的5%作为质保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；免费保修期满后，经采购人确认产品质量无问题及售后服务达标后，甲方无息返还乙方质保金。
6 |  | 违约责任 |  | 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10% 的违约金并按主管部门相关规定处理。
6.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。
6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。
7 |  | 数据接口要求 |  | 7.1中标（成交）供应商应无偿配合医院信息科将设备连接到信息系统中，连接信息系统过程中如需产生费用则由其承担。中标（成交）供应商不能向医院信息系统如HIS、PACS、LIS等提出另行支付接口费等费用。
8 |  | 其他 |  | 8.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
9 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 生产厂商 | 备注

## D2 睡眠检测记录仪-技术参数-
睡眠检测记录仪-技术参数-
一、具体技术要求
序号 | 货物名称 | 技术要求
总体要求 |  | 整机全新原装进口，适用于儿童及成人。详情看主机要求。
2 | 主机要求 | 1、导联数18导： SpO2 、脉搏率 、脉搏波 、胸式呼吸 、腹式呼吸 、压力 、压力式气流 、压力式鼾声 、躯体活动 、体位 、三维运动感应XYZ*3、电容式触屏输入、患者标记 、信号检测灯、外接信号AUX 、电池电量；
2、设备可实现实时在线监测，同时患者可在监测室自由活动而电脑控制端可实时在线查看并记录监测数据
3、软件可根据患者活度量自动进行夜间睡眠/觉醒分析
4、信号处理：快速滤波，12位模数转换，采样频率可调。
5、软件具有胸腹相位角分析功能，通过计算胸腹相位角的度数，并出具相位角分析报告，当患者气流探头脱落时，也可以根据胸腹相位角的度数计算呼吸暂停指数。
6、主机彩色触摸屏操作，可不需要电脑直接在显示屏上操作进行初始化，同时在屏幕上显示实时心率数值和波形，实时血氧数值和波形，实时脉搏波形和脉率数值，并可进行探头连接信号检测，防止设备未连接或连接有误
7、设备小巧便携，体积≤84X55X18 mm，重量≤64克（包含电池），整套系统都可安装在患者身上（包括主机和探头），监测过程中患者可在睡眠室自由活动；
8、设备采用内置可充电锂电池直流供电，降低传统干电池的日常损耗及环境污染，并可在数据记录过程中减少交流电的干扰；在记录过程也可以给设备充电续航，并延长记录时间
9、主机内置存储功能，无需读卡器或外置存储卡来读取和下载数据，可通过下载套装一键下载导出数据，内存≥512GB (可选配4GB)
10、患者报告可导出到WORD、EXCEL、PDF、SPSS
11、患者原始数据可导出EDF、RIFF、EXE文件，同时可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势直接导出为图片格式，作为PPT课件或其它教学模式应用；软件亦可进行同一数据的不同人员分析结果比较，可作为相应的教学练习。
12、设备可连接任意品牌呼吸机进行Auto自动压力滴定，同时可开通连接品牌呼吸机远程压力滴定功能端口，实现电脑终端调节呼吸机压力，并将压力导入至PSG的标准报告内
13、软件可选择全中文操作界面，同时亦配有其他多国语言操作界面供选择
14、软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为exe可执行文件，无需安装专门或设备自带睡眠分析软件，即可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印
15、可选配平板电脑作为查房或实时信号检测工具，无需进入监测室干扰患者睡眠，即可实时查看患者原始数据异常情况。
16、设备可扩展：
1)耳温监测（可用于生物节律监测）
2)呼末二氧化碳
3)同步家庭式红外音频网络摄像头
4)咀嚼肌监测（磨牙症监测）
5)呼吸气体速度描计
6)6导心电模块（标准瑞典席勒Schiller心电分析软件）
2 | 附属设备要求 | 1.1...
1.1.1...
1.2...
1.2.1...
1.3...
1.3.1...
配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等)
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 主机 | 台 | 1
2 | 压力滴定适配器 | 个 | 1
3 | 腹部呼吸模块 | 个 | 1
4 | 胸部绑带 | 根 | 1
5 | 腹部绑带 | 根 | 1
6 | 血氧探头 | 个 | 1
7 | 充电器(包含充电器、USB缆线、底座) | 套 | 1
8 | 便携包 | 个 | 1
9 | 软件 | 个 | 1
10 | 使用手册 | 本 | 1
11 | 鼻气流管 | 包 | 1
二、商务条款
序号 |  | 目录 |  | 商务要求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 |  | 维修及维护服务 |  | ★1.1 一般情况下国产货物自签订合同之日起 60 日历日内、进口货物自60日历日内交货并安装调试交付验收，特殊情况下国产货物可延迟至 60 日
1.2免费保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。每次预防性维护保养后应出具符合厂家标准的保养记录，每年度提供符合厂家技术标准或第三方认可的质控报告。
1.3由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
★1.4提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证10年以上供应维修配件，5年内免费提供软件升级服务，并免费配合医院完成设备端信息化接口改造。
2 |  | 质量保证 |  | 2.1在免费保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔五延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔十延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）
（二）免费保修期外售后服务要求
1 |  | 服务内容及要求 |  | 1.1由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
★1.2免费保修期满后提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，保证免费保修期满后 7 年以上供应维修配件， 2 年内免费提供软件升级服务。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续全保修合同、部分备件与人工保修合同、仅人工保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。
1.3维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。
1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。
1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。在规定的设备使用寿命期限内保证相关配件供应。
（三）其他商务要求
1 |  | 交货条件 |  | ★1.1投标人在签订合同之日起 30日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。
1.2签订合同后，如涉及机房装修改造，需立即向医院出具机房装修要求的各种资料。
1.3投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
1.4提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。
1.5如涉及机房装修改造，供应商应提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配套配件，采购人仅负责通用要求的放射防护装修。
2 |  | 运输、安装和验收 |  | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。
2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。
2.3投标人与院方设备验收人员共同确认安装条件符合相关技术要求后方可发出货物，投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在5天内安装调试完毕。
2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。
2.5设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条件恢复原状。
2.6如安装过程需要吊装、搬运工人超过3人等情况，需提前一周向医院设备科、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受医院监管，佩戴医院发放的工牌，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。
2.7医疗设备的包装箱使用后由中标（成交）供应商负责处理。
2.8废气排放、排污等接口无条件改造为医院已有标准和制式。
3 |  | 培训 |  | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成厂家提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT版本操作教程及操作视频、电子说明书等
4 |  | 知识产权 |  | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
5 |  | 付款方式 |  | 5.1产品安装、调试完毕并经过甲方验收合格后5日内，乙方需支付合同总金额的5%作为质保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；免费保修期满后，经采购人确认产品质量无问题及售后服务达标后，甲方无息返还乙方质保金。
6 |  | 违约责任 |  | 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10% 的违约金并按主管部门相关规定处理。
6.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。
6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。
7 |  | 数据接口要求 |  | 7.1中标（成交）供应商应无偿配合医院信息科将设备连接到信息系统中，连接信息系统过程中如需产生费用则由其承担。中标（成交）供应商不能向医院信息系统如HIS、PACS、LIS等提出另行支付接口费等费用。
8 |  | 其他 |  | 8.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
9 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 生产厂商 | 备注

## D3 便携式睡眠呼吸初筛仪-技术参数-
便携式睡眠呼吸初筛仪-技术参数- 序号 货物名称 技术要求 总体要求 详看主机要求 2 主机要求 1、导联数：≥7导； 包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、 脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导； 2、体积小巧，主机重量小于90克，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用； 3、设备具备≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据； 4、具有基于气流，血氧饱和度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。方便医生在记录完成后未进行数据分析的情况下，及时了解数据的良好程度，极大的节省了设备在医院和家庭患者之间的转运时间。 5、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有领先的自动分析功能，全面满足AASM最新标准，同时具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够高效的进行临床数据统计，大大简化临床科研工作量。 6、优良的传感器附件，保证高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。 7、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。 8、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带 9、金属材质口鼻气流管接头，坚固耐用 10、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录 11、可将生理数据采用EDF数据格式存储，方便数据共享和学术交流。 2 附属设备要求 1.1... 1.1.1... 1.2... 1.2.1... 1.3... 1.3.1... 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) 序号 名称 单位 数量 1 主机 台 1 2 鼻气流管 根 5 3 zRIP 呼吸努力度绑带 条 1 4 血氧模块 个 1 5 血氧探头 个 1 6 运输箱 个 1 7 USB数据线 根 1 8 用户手册 本 1 9 快速操作卡 张 1 二、商务条款 序号 目录 商务要求 （一）免费保修期内售后服务要求 1 维修及维护服务 ★1.1 一般情况下国产货物自签订合同之日起 30 日历日内、进口货物自60日历日内交货并安装调试交付验收，特殊情况下国产货物可延迟至 60 日、进口设备可延迟至 90 日交货。 1.2免费保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。每次预防性维护保养后应出具符合厂家标准的保养记录，每年度提供符合厂家技术标准或第三方认可的质控报告。 1.3由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 ★1.4提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证10年以上供应维修配件，5年内免费提供软件升级服务，并免费配合医院完成设备端信息化接口改造。 2 质量保证 2.1在免费保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔五延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔十延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） （二）免费保修期外售后服务要求 1 服务内容及要求 1.1由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 ★1.2免费保修期满后提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，保证免费保修期满后 7 年以上供应维修配件， 2 年内免费提供软件升级服务。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续全保修合同、部分备件与人工保修合同、仅人工保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 1.3维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。在规定的设备使用寿命期限内保证相关配件供应。 （三）其他商务要求 1 交货条件 ★1.1投标人在签订合同之日起 30日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。 1.2签订合同后，如涉及机房装修改造，需立即向医院出具机房装修要求的各种资料。 1.3投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 1.4提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 1.5如涉及机房装修改造，供应商应提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配套配件，采购人仅负责通用要求的放射防护装修。 2 运输、安装和验收 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 2.3投标人与院方设备验收人员共同确认安装条件符合相关技术要求后方可发出货物，投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在5天内安装调试完毕。 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 2.5设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条件恢复原状。 2.6如安装过程需要吊装、搬运工人超过3人等情况，需提前一周向医院设备科、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受医院监管，佩戴医院发放的工牌，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。 2.7医疗设备的包装箱使用后由中标（成交）供应商负责处理。 2.8废气排放、排污等接口无条件改造为医院已有标准和制式。 3 培训 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成厂家提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT版本操作教程及操作视频、电子说明书等 4 知识产权 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 5 付款方式 5.1产品安装、调试完毕并经过甲方验收合格后5日内，乙方需支付合同总金额的5%作为质保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；免费保修期满后，经采购人确认产品质量无问题及售后服务达标后，甲方无息返还乙方质保金。 6 违约责任 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10% 的违约金并按主管部门相关规定处理。 6.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 7 数据接口要求 7.1中标（成交）供应商应无偿配合医院信息科将设备连接到信息系统中，连接信息系统过程中如需产生费用则由其承担。中标（成交）供应商不能向医院信息系统如HIS、PACS、LIS等提出另行支付接口费等费用。 8 其他 8.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 9 配件名称 单位 单价 生产厂商 备注 便携式睡眠呼吸初筛仪
一、具体技术要求
序号 | 货物名称 | 技术要求
总体要求 |  | 详看主机要求
2 | 主机要求 | 1、导联数：≥7导；
包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、 脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导；
2、体积小巧，主机重量小于90克，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；
3、设备具备≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据；
4、具有基于气流，血氧饱和度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。方便医生在记录完成后未进行数据分析的情况下，及时了解数据的良好程度，极大的节省了设备在医院和家庭患者之间的转运时间。
5、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有领先的自动分析功能，全面满足AASM最新标准，同时具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够高效的进行临床数据统计，大大简化临床科研工作量。
6、优良的传感器附件，保证高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。
7、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。
8、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带
9、金属材质口鼻气流管接头，坚固耐用
10、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录
11、可将生理数据采用EDF数据格式存储，方便数据共享和学术交流。
2 | 附属设备要求 | 1.1...
1.1.1...
1.2...
1.2.1...
1.3...
1.3.1...
配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等)
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 主机 | 台 | 1
2 | 鼻气流管 | 根 | 5
3 | zRIP 呼吸努力度绑带 | 条 | 1
4 | 血氧模块 | 个 | 1
5 | 血氧探头 | 个 | 1
6 | 运输箱 | 个 | 1
7 | USB数据线 | 根 | 1
8 | 用户手册 | 本 | 1
9 | 快速操作卡 | 张 | 1
二、商务条款
序号 |  | 目录 |  | 商务要求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 |  | 维修及维护服务 |  | ★1.1 一般情况下国产货物自签订合同之日起 60 日历日内、进口货物自60日历日内交货并安装调试交付验收，特殊情况下国产货物可延迟至 60 日。
1.2免费保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。每次预防性维护保养后应出具符合厂家标准的保养记录，每年度提供符合厂家技术标准或第三方认可的质控报告。
1.3由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
★1.4提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证10年以上供应维修配件，5年内免费提供软件升级服务，并免费配合医院完成设备端信息化接口改造。
2 |  | 质量保证 |  | 2.1在免费保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔五延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔十延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）
（二）免费保修期外售后服务要求
1 |  | 服务内容及要求 |  | 1.1由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
★1.2免费保修期满后提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，保证免费保修期满后 7 年以上供应维修配件， 2 年内免费提供软件升级服务。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续全保修合同、部分备件与人工保修合同、仅人工保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。
1.3维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。
1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。
1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。在规定的设备使用寿命期限内保证相关配件供应。
（三）其他商务要求
1 |  | 交货条件 |  | ★1.1投标人在签订合同之日起 30日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。
1.2签订合同后，如涉及机房装修改造，需立即向医院出具机房装修要求的各种资料。
1.3投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
1.4提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。
1.5如涉及机房装修改造，供应商应提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配套配件，采购人仅负责通用要求的放射防护装修。
2 |  | 运输、安装和验收 |  | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。
2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。
2.3投标人与院方设备验收人员共同确认安装条件符合相关技术要求后方可发出货物，投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在5天内安装调试完毕。
2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。
2.5设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条件恢复原状。
2.6如安装过程需要吊装、搬运工人超过3人等情况，需提前一周向医院设备科、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受医院监管，佩戴医院发放的工牌，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。
2.7医疗设备的包装箱使用后由中标（成交）供应商负责处理。
2.8废气排放、排污等接口无条件改造为医院已有标准和制式。
3 |  | 培训 |  | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成厂家提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT版本操作教程及操作视频、电子说明书等
4 |  | 知识产权 |  | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
5 |  | 付款方式 |  | 5.1产品安装、调试完毕并经过甲方验收合格后5日内，乙方需支付合同总金额的5%作为质保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；免费保修期满后，经采购人确认产品质量无问题及售后服务达标后，甲方无息返还乙方质保金。
6 |  | 违约责任 |  | 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10% 的违约金并按主管部门相关规定处理。
6.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。
6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。
7 |  | 数据接口要求 |  | 7.1中标（成交）供应商应无偿配合医院信息科将设备连接到信息系统中，连接信息系统过程中如需产生费用则由其承担。中标（成交）供应商不能向医院信息系统如HIS、PACS、LIS等提出另行支付接口费等费用。
8 |  | 其他 |  | 8.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
9 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 生产厂商 | 备注