一、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | ★1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm ▲2、调焦机构：粗微同轴旋钮，X、Y轴方向调节必需钢丝传动确保精准性；具备粗调聚焦限位锁和张力调整环 3、照明系统：透射光照明装置，长寿命LED光源，使用寿命≥6万小时 4、聚光镜：支持明场、暗场观察观察，内置孔径光阑，数值孔径≥1.25 5、物镜转盘: 高精度高同轴度向内旋转物镜转盘 6、物镜：平场消色差物镜（抗菌处理） 4x(数值孔径≥0.10，工作距离≥18.5mm) 10x(数值孔径≥0.25，工作距离≥10.5mm) 40x(数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm) 100x(数值孔径≥1.25，工作距离≥0.13mm) ▲7、载物台： 7.1:人机工程学超低位载物台，离操作台面距离≤140mm，操作者手臂无需长期悬空操作，减少工作疲劳与预防肩周炎等职业病 7.2:单、双片标本夹可选，具有样品位置刻度；载物台XY移动锁定装置。 ▲8、观察镜筒： 8.1:三目观察筒,视场数支持≥20mm；支持双眼观察及第三目外接照相系统 8.2:屈光度可调;观察筒倾角30度,瞳间距调节范围≥48～75mm 8.3:两档分光，分光比为双目/摄像：100%/0、0/100% 8.4:眼点调节范围≥375.0～427.9mm 8.5:观察筒360度可旋转. 9、目镜：宽视野目镜10X，均带屈光调焦较正环，带眼罩 10、卓越品质：所有光学元件必须无铅，所有光学部件防霉处理。 11、配置清单：生物显微镜机架，带三目观察筒；电源线、防尘罩；10X屈光度可调目镜、4X 物镜、10X 物镜、40X物镜、100X物镜；中文说明书及操作手册。 |  |
| 2 | 主机要求 | ★1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm ▲2、调焦机构：粗微同轴旋钮，X、Y轴方向调节必需钢丝传动确保精准性；具备粗调聚焦限位锁和张力调整环 3、照明系统：透射光照明装置，长寿命LED光源，使用寿命≥6万小时 4、聚光镜：支持明场、暗场观察观察，内置孔径光阑，数值孔径≥1.25 5、物镜转盘: 高精度高同轴度向内旋转物镜转盘 6、物镜：平场消色差物镜（抗菌处理） 4x(数值孔径≥0.10，工作距离≥18.5mm) 10x(数值孔径≥0.25，工作距离≥10.5mm) 40x(数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm) 100x(数值孔径≥1.25，工作距离≥0.13mm) ▲7、载物台： 7.1:人机工程学超低位载物台，离操作台面距离≤140mm，操作者手臂无需长期悬空操作，减少工作疲劳与预防肩周炎等职业病 7.2:单、双片标本夹可选，具有样品位置刻度；载物台XY移动锁定装置。 ▲8、观察镜筒： 8.1:三目观察筒,视场数支持≥20mm；支持双眼观察及第三目外接照相系统 8.2:屈光度可调;观察筒倾角30度,瞳间距调节范围≥48～75mm 8.3:两档分光，分光比为双目/摄像：100%/0、0/100% 8.4:眼点调节范围≥375.0～427.9mm 8.5:观察筒360度可旋转. 9、目镜：宽视野目镜10X，均带屈光调焦较正环，带眼罩 10、卓越品质：所有光学元件必须无铅，所有光学部件防霉处理。 11、配置清单：生物显微镜机架，带三目观察筒；电源线、防尘罩；10X屈光度可调目镜、4X 物镜、10X 物镜、40X物镜、100X物镜；中文说明书及操作手册。 |  |
| 2 | 附属设备要求 | ★1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm ▲2、调焦机构：粗微同轴旋钮，X、Y轴方向调节必需钢丝传动确保精准性；具备粗调聚焦限位锁和张力调整环 3、照明系统：透射光照明装置，长寿命LED光源，使用寿命≥6万小时 4、聚光镜：支持明场、暗场观察观察，内置孔径光阑，数值孔径≥1.25 5、物镜转盘: 高精度高同轴度向内旋转物镜转盘 6、物镜：平场消色差物镜（抗菌处理） 4x(数值孔径≥0.10，工作距离≥18.5mm) 10x(数值孔径≥0.25，工作距离≥10.5mm) 40x(数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm) 100x(数值孔径≥1.25，工作距离≥0.13mm) ▲7、载物台： 7.1:人机工程学超低位载物台，离操作台面距离≤140mm，操作者手臂无需长期悬空操作，减少工作疲劳与预防肩周炎等职业病 7.2:单、双片标本夹可选，具有样品位置刻度；载物台XY移动锁定装置。 ▲8、观察镜筒： 8.1:三目观察筒,视场数支持≥20mm；支持双眼观察及第三目外接照相系统 8.2:屈光度可调;观察筒倾角30度,瞳间距调节范围≥48～75mm 8.3:两档分光，分光比为双目/摄像：100%/0、0/100% 8.4:眼点调节范围≥375.0～427.9mm 8.5:观察筒360度可旋转. 9、目镜：宽视野目镜10X，均带屈光调焦较正环，带眼罩 10、卓越品质：所有光学元件必须无铅，所有光学部件防霉处理。 11、配置清单：生物显微镜机架，带三目观察筒；电源线、防尘罩；10X屈光度可调目镜、4X 物镜、10X 物镜、40X物镜、100X物镜；中文说明书及操作手册。 |  |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 生物显微镜 | 台 | 1 |