结肠途径治疗仪技术参数

结肠途径治疗系统要求：应具有结肠灌洗、结肠透析、结肠水疗和给药功能。

| 序号 | 技术规格或参数 |
| --- | --- |
| *1 | 主机采用计算机控制系统，彩色液晶显示屏，具有药液配置、治疗方案程序设定、病人信息系统、故障自动诊断等功能。 |
| *2 | 温度设置范围：15℃－45℃, 测温误差：±2℃. |
| 3 | 流量控制方式：0－900ml/min；可通过计算机自动与外部手动双重方式连续调节流量。 |
| *4 | 通道压力变化可实时显示，压力测量范围0-100kPa，压力检测误差不超过±2kPa。须产品的检验报告予以证明。 |
| *5 | 置入人体的灌洗套管使用非憋压式结构，借助传感器可实现高位结肠灌洗功能。 |
| *6 | 治疗时间控制：可按治疗需要设定注液时间、间歇时间，总治疗时间，任意可调。 |
| *7 | 显示与报警功能：温度、液量、压力时间等参数实时显示。具有超温报警、阻塞、液尽报警，还具有治疗阶段逐步提示功能；病人信息记录；故障诊断与测试。 |
| 8 | 内置水处理系统（非外置净水器），自动加液并带溢出控制装置。 |
| 9 | 整机一体化设计（包括水处理系统、废液控制器），可方便移动床边，采用医用级的隔离变压器，符合国家医疗电气安全标准的110项全检要求。 |

*为必备参数。